软件功能及性能要求

| 序号 | 功能/性能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 肺部影像处理软件 |  |
|  | 肺结节检出与标识 | 系统支持自动识别医学CT影像中的4mm及以上肺结节，并在在最大层面上用矩形框标记。 |
|  | 结节编辑 | 支持医生对结节进行添加、删除及编辑，及一键恢复AI计算结果 |
|  | 大小测量 | 系统可以自动测量结节长径和短径、体积等数值 |
|  | CT值自动测量 | 支持自动量化肺结节的CT值（HU值） |
|  | 检测灵敏度可调 | 在不同的使用场景下，支持切换不同的灵敏度查看检出结节 |
|  | 结节定位 | 自动给出结节位置信息，需精确到肺叶及肺段位置 |
|  | 密度判断 | 系统可以自动判断出结节性质信息（实性、部分实性、磨玻璃、钙化） |
|  | 征象检测 | 系统可自动提取结节多种良恶性表征，包括：分叶、毛刺、空洞、脂肪、胸膜凹陷、空泡、钙化、血管集束、充气支气管、棘状突起 |
|  | 胸膜距离计算 | 自动计算结节至胸膜的距离，并支持添加至报告 |
|  | MIP投影 | 提供最大/最小密度投影功能（MaxIP/MinIP），可手动调节投影层厚 |
|  | 薄厚层映射 | 不同层厚间的适配功能，对于检测到的结节，支持显示结节在不同层厚序列中所在的层面 |
|  | 肺结节风险评估 | 依据国内权威指南，提供结节风险评估结果，评估结节的高、中、低危风险等级 |
|  | 良恶性预测 | 提供结节良恶性预测结果，并对概率值高的结节重点提示 |
|  | Lung-RADS等级评估 | 依据国际权威指南，提供结节的Lung-RADS等级评估结果 |
|  | 风险评估模块 | 医生可在该模块整体查看结节的详细风险评估信息和关键量化参数 |
|  | 结节整体风险评估 | 提供6mm以上的结节的风险分析列表，列表包含结节的良恶性预测风险值、浸润性预测、基于Lung-RADS指南的等级评估、基于Lung-RADS指南的随访建议 |
|  | 结节量化分析 | 提供结节量化分析表，表内包含关键量化指标：长短径、体积、CT值、实性成分长径、实性成分体积、实性成分占比、实性成分直径占比（CTR）；若该患者存在历史检查，在当前检查显示上述量化指标的对比分析 |
|  | 腺癌风险评估 | 提供显示列表中结节的浸润性风险、气道内播散(STAS)风险、胸膜侵犯 (VPI) 风险、淋巴结转移风险、远端转移风险的风险概率值和风险等级预测结果 |
|  | 结节图像分析 | 列表下提供结节的局部图像辅助进行风险评估，若结节为部分实性结节，在图像上对实性成分范围进行标记 |
|  | 实性占比计算 | 对于部分实性结节，提供实性占比 |
|  | 实性成分分析 | 对于部分实性结节，自动测量和展示实性成分的长径值、体积值及占比，在局部放大图中显示实性成分轮廓标记和长径标记 |
|  | 靶重建数据计算 | 在支持平扫胸部CT计算的同时，支持对靶重建CT数据的计算 |
|  | 肺转移结节预测 | 系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看 |
|  | 局部VR重建 | 系统提供结节与血管、胸膜等肺部结构VR重建的彩色渲染图 |
|  | 局部VR图像归档 | 支持将局部VR图像添加至归档序列，方便医生将目标图像归档至PACS |
|  | 相似病例 | 系统提供典型病例库，为结节自动匹配病例库中最相似的3个典型病例，提供相似病例的病理信息 |
|  | 其他病灶检出 | 系统支持支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症检出，提供支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症病灶列表，并和结节在影像上区分标记 |
|  | 其他病灶报告 | 系统提供支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症报告，可复制、修改 |
|  | 其他病灶配置 | 系统支持支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症病灶显示自定义 |
|  | 报告模板选取 | 支持选取结节报告模板，模板数量≥12个，提供具体模板名称 |
|  | 全胸报告 | 提供全胸报告，支持用户个性化配置，可复制、修改 |
|  | 指南建议 | 提供6种或以上的指南建议，可复制 |
|  | 图文报告 | 支持手动选择有临床意义的结节，按已选择的报告模板生成图文报告并归档到PACS，支持修改、保存及导出 |
|  | 全肺三维可视化 | 报告提供全肺三维可视化图，可直观看到结节在全肺中的位置分布 |
|  | 结节结构化信息 | 报告通过表格提供结节结构化信息，包括：结节位置、大小、CT值、密度类型、Lung-RADS分级、组学分析结果（≥9项） |
|  | 结节影像信息 | 报告提供结节的肺窗MPR全局图及局部放大图，以及纵隔窗的MPR图像，并将结节在图中用矩形框标记 |
|  | 随访对比信息 | 报告支持对有随访2次检查的结节分析结果进行结构化的对比展示 |
|  | 肺段功能评估 | 报告提供双肺、左肺、右肺以及每个肺段的体积值、体积占比和结节数量 |
|  | 肺健康科普信息 | 报告提供基本的肺健康科普知识 |
|  | 胸部CT影像处理软件 |  |
|  | 同屏对比显示 | 可同屏显示2次不同时间的检查图像 |
|  | 自动匹配 | 根据患者patient ID自动匹配两次检查 |
|  | 同步操作 | 实现同步阅片（翻页、平移、缩放）操作，提供快捷操作设置，支持同步MIP和MPR功能；便于用户同步观察病灶变化情况 |
|  | 手动匹配病灶 | 支持随访匹配关系手动添加或修改、删除 |
|  | 在线随访对比 | 支持用户通过本地导入或PACS查询的方式手动添加历史数据，可手动关联同一患者不同patient ID的历史检查数据，对于手动添加的检查数据，可触发在线的随访对比分析 |
|  | 自动配准 | 多时间点数据智能配准(适配不同协议、不同层厚、不同体位的CT图像)，对应结节智能跟踪匹配，显示匹配结节、新增、消失结节。 |
|  | 病灶对比列表 | 支持显示病灶匹配后的随访评估列表或病灶未匹配的对比列表 |
|  | 肺结节量化对比 | 前后片自动匹配两次检查同一结节，提供结节长短径、体积、平均CT值、实性成分等量化对比，量化病灶变化趋势，增大病灶给出倍增时间 |
|  | 病灶成分与组学特征对比 | 通过直方图提供结节不同成分对比分析，同时提供不同成分的体积占比、质量占比对比分析、多维CT组学特征值对比分析，支持结节征象对比分析 |
|  | 指南建议 | 基于结节随访变化信息，提供国际标准指南建议，可复制 |
|  | 随访图文报告 | 支持手动选择有临床意义的结节，生成图文报告并归档到PACS，支持修改、保存及导出 |